		일반사항(시방서)

적용범위

본 시방서는 포항시에서 원자력 안전에 대한 주민 불안감 해소를 목적으로 하는, 방사능 방재장비를 도입함에 있어 필요한 일반적인 사항에 관하여 규정하며, 이에 명시하지 않은 사항은 관련 규정을 적용한다.

구매 및 설치의 범위

차량형 문형 오염감시기 1식

휴대용 핵종분석기 1식

전자개인선량계 20대

표면오염감시기 2대

관련 조작부 및 케이블 등 액세서리 및 운용자 매뉴얼

공급된 장비 및 소프트웨어 운영에 관련된 교육 및 기술 지원 등

3. 입찰자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조 1항에 의한 자격을 구비한 자로 당해   사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 업체

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록에 따라 나라장터(G2B)에 방사능탐지기(2614170201) 및 피폭선량계(2614170202)로 『공급』등록한 자

다. 무자격자가 고의로 입찰에 참가하여 지방자치단체를 당사자로   하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조(부정당업자의 입찰  참가자격 제한) 규정에 해당할 경우 관계규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있음

라. 물품구매 입찰의 낙찰자 결정은 물품 적격심사 세부기준에 준함

4. 계약조건

가. “계약자”는 상기 명시된 물품 일체를 일괄 공급방식으로  납품 설치하여야 하며, 구매된 물품의 성능과 기능이 기준에 미달되는 경우에는 계약해지 사유가 된다.

나. 시방서 해석상의 이견이 있을 때에는 “포항시”의 해석에  따르고, 시방서에 명시되지 않은 사항은 “포항시”의 구매규정과 일반 관례에 따른다.

다. 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하고, 피해 발생 시 응급조치를 취하여야 하며,  이 경우 “계약자”의 부담 및 책임 하에 원상복구 하여야 한다.

라. “계약자”는 장비납품 시 각종 안전사고가 발생하지 않도록 안전에 유의하여야 하며, 본 장비의 납품으로 인하여 발생하는 각종 안전사고에 대하여 모든 책임을 진다.

마. “계약자”는 장비의 설계, 제작, 검사, 운반, 그리고 필요한  경우 설치 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든  부품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다. 하중 및 장비 사양은 실제  수치이어야 한다.

바. 장비를 제작 완성함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 계약자는 이를 무상으로 보완하여야 한다. 사양서의 내용이 실제 운용 사양과 상이한 경우, 추가의 장비를 결합하는 방식으로 보완해야 한다.

사. 본 계약에 의해 납품된 장비의 하자, 지적재산권 분쟁 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 계약자에게 있다.

아. 본 시스템 구축 및 시운전시 계약자 측의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인  업무를 지원하여야 한다.

자. 계약자의 책무를 위반하였을 때에는 “포항시”는 30일의 시정 기간을 부여한 이후 위반 사실이 치유되지 않은 경우 언제라도 사전 통지 없이 계약을 해지할 수 있다.

5. 포장 및 운반

가. 포장은 운반 및 설치현장의 습도, 기후조건 등을 감안하여 장비 및 부품의 운반 또는 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 한다.

나. 장비의 운반 중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생하였을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는  “계약자”의 책임 하에 이행하여야 한다.

6. 설치 및 안전대책

가. 설치가 요구되는 경우, 설치작업 이전에 반드시 설치장소에  대한 기초상태 등 제반 여건을 사전확인한 후에 장비를 설치하여야 하며, 설치와 관련되는 모든 비용(장비, 인원, 등)은  계약자가 부담한다.

나. “계약자”는 시운전 완료까지 제반 안전대책을 수립하여  안전에 대비하여야 하며, 안전사고 발생 시 이에 따른 민․형사상의 책임은 “계약자”에게 있다.

7. 산업재산권의 보호

가. “계약자”는 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 유지보수와  관련하여 특허, 실용신안, 상표, 의장(공업소유권) 등의 권리 보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며, 발생 시  이에 대한 처리책임은 “계약자”에게 있다.

나. 장비의 설치완료 및 보증기간 완료 후 “포항시”는 동 시스템의 운용을 위한 상기 특허, 실용신안 등의 재산권을 사용할 권리를 가지며“계약자”는 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

8. 교육훈련

“계약자”는 장비의 운전, 정비 및 관리에 필요한 사람에 대하여  “계약자”의 부담으로 교육훈련을 시행하여야 한다.

9. 허가 및 수속

“계약자”는 제작, 납품과 관련하여 국내법이 규정하는 사항에 대하여는 대관청허가 및 수속 등을 처리해야 할 의무가 있으며, 이에 따른 비용은 “계약자”가 부담한다.

10. 시운전 (해당 시에 한함)

“계약자”는 시운전에 필요한 모든 사항은 준비한 시운전 계획 및 승인된 시험 점검표를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 하며, 시운전 불합격 시는 즉각 결함 부분을 시정하여  재시행하여야 한다.

11. 보증내용

장비의 보증기간은 운영부서에서 검수 후 1년으로 하며 동 기간 안에 설계, 제작, 설치공사 및 재결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, “계약자”는 “포항시”에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속한 복구를 하여야 하며, 이 때 수리, 개조, 교환된 부품은 교체일로부터 1년간 재 보증하여야 한다.

12. 운용지원(A/S)

“계약자”는 제작 공급한 시제품 생산지원 장비에 대한 신속하고 완벽한 운용지원(A/S)을 위하여 지원체제를 갖추어야 한다.

13. 제출서류

가. 계약 시 제출서류

납품하고자 하는 제품의 기술자료

계약에 필요한 제반 서류(계약부서 요청서류)

나. 그 밖에 사업수행 전 또는 중이라도 “포항시”가 필요하다고 판단되는 산출물이 있을 경우 “포항시”는 “계약자”에게 추가 제출을 요구할 수 있다.

14. 기타사항

가. 본 시방서에 명시된 모든 항목은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 “계약자”는 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전에 충분히 검토하여 설치하고 기타 의문사항이 있을 때에는“포항시”와 상의하여 납품․설치하여야 한다.

나. “포항시”와 “계약자”간에 본 내용에 관하여 해석이 다를 경우는 “포항시”의 해석에 따른다.

다. “계약자”는 도입장비의 사용법에 대한 교육을“포항시”의 요구 시 실시하여야 한다.

		특수시방서(과업지시서)

본 특수조건에 명시된 사항은 장비를 구매하는데 있어서 “포항시”와 “계약자”간에 성립되어야 할 구매물품의 설치․납품조건, 기술지원 등 계약 이행에 관한 사항에 대하여 적용하며 계약문서로서의 효력을 가진다.

1. 납품

가. “계약자”는 본 계약에 의해 구매하는 장비를 “포항시”가 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

2. 납품 조건

가. “계약자”는 “포항시”에서 도입하고자 하는 시스템의 구성내역을 사전에 파악하여 “포항시”에서 요구하는 사양에   아무런 문제가 없는 제품을 납품, 설치하여야 한다.

나. 납품하는 물품의 모든 구성품은 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 한다.

다. “계약자”는 시방서에 명시된 물품 일체를 일괄 공급방식으로 납품․설치하여야 하며, 납품되는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 공급중단(단종)되는 기종이어서는 안 된다.

라. 장비의 납품에 따른 운반, 설치, 시험 등을 할 때에는 사전에 협의하여 “포항시”의 승인을 받은 후 시스템 및 프로그램을 설치하고, 정상적인 납품과 관련하여 발생되는 경비는“계약자”가 부담한다.

마. 장비 신규도입 · 구축 시 기존 시스템의 변화로 인한 장애발생 등 문제발생 소지에 대한 보안대책 수립 후 진행하여야 한다.

바. 시스템별 설치는 사전에 충분한 시험운영을 거쳐 방사능 데이터 수집의 중단이 발생하지 않도록 신속․정확하게 처리하여야 한다.

사. 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 “계약자”의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 한다. 또한 납품장비의 파손이나 시험 운영 중에 장애가 발생할 경우 A/S는 불허하며 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

아. 시스템의 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적․기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 “계약자”가 부담하며, 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과   비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 본다.

자. 검수 완료 후에라도 본 시스템의 운영과 관련된 “계약자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 “계약자”가 변상 조치하여야 한다.

차. “포항시”는 본 시스템 납품․설치 결과가 시방서에서 요구하는 성능, 사양 등을 만족할 수 없다고 판단되면 납품․설치의     변경을 요구할 수 있으며, “계약자”는 이에 응하여야 한다.

3. 유지보수 및 기술지원

가. “계약자”는 하자보증 기간 동안 1회 이상 방문 점검을 실시하고, 시스템에 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

나. 장애발생시 수리 정비는 통보 후 2일 이내에 착수, 착수 후 2일 이내 복구 완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 하며 주요  부품에 대해서는 예비 장비를 확보하여 치명적인 장애에 대비하여야 한다.

다. 하자보증기간 중은 물론 그 이후에라도 “포항시”가 시스템 확장, 타 기종과의 연결, 소프트웨어 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 적극 지원하여야 한다.

라. 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 정품으로 교체하여야 하며, 유지보수의 모든 활동세부내역은 “포항시”에 사전 통보하여야 하고, “포항시”의 감독 하에 이루어져야 하며, 장애처리에 대한 결과 보고서를 제출하여야 한다.

마. 하자보증기간에 “시스템”에 탑재된 소프트웨어가 최신 버전으로 업그레이드가 필요할 때에는 무상 지원을 원칙으로 하며 추가 기능에 따른 상세한 내역은 상호 협의에 따른다.

바. 하자보증기간에 납품한 “시스템”에 동일 장애가 3회 이상 발생하는 경우, 동급 이상의 신 시스템(또는 장비)로 교환 조치하여야 하며, 장애로 인하여 장시간 “포항시”의 시스템 가동 운영서비스가 어렵다고 판단 될 경우에는 “계약자”는 해당 시스템(또는 장비)을 동급 이상의 시스템 기종으로 대체 설치하여 “포항시”의 시스템 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

사. 하자보증기간 중 “포항시”의 사정으로 시스템 확장 및 이전 구축, 타 시스템과의 연결 등을 할 경우에는 기술 지원을 제공하여야 한다. 이 때 필요한 비용에 대해서는 관련 제경비및기술료 등은 불인정하고, 재료비와 엔지니어링 노임단가기준에 의한 실비에 한해 청구할 수 있다. 또한, 하자보증기간 이후에라도 “포항시”가 시스템 확장, 타 기종과의 연결, 소프트웨어 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대해서는 적극 지원하여야 한다.

아. 하자보증기간 중 장소 변경 및 이설이 필요한 경우, “계약자”는 “시스템”이 원활히 운영 될 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

자. 소프트웨어의 보완 및 기술지원

1) “계약자”는 시스템 공급 후 “포항시”가 요청할 경우 상호 협의 하에 유지보수에 필요한 소프트웨어지원(신규, 수정, 변경)을 제공하여야 한다.

2) 구축된 시스템을 응용한 신규 또는 추가업무 개발 시 관련 기술을 지원하여야 한다.

3) 상기 관련 업무가 유상으로 수행되는 경우, 투입 자재 및 인건비율에 따른 실비 정산을 원칙으로 한다.

차. 기술이전

1) 납품 후 초기운영단계에서 시스템이 안정화되기까지 “계약자”측의 시스템 운영인력이 교육을 통해 운영 기술을 이전하도록 한다.

2) 시스템 구축 완료 후 유지관리를 편리하게 할 수 있도록 유지관리 및 콘텐츠 목록정보를 수시로 제공 하여야 한다.

4. 물품검수

가. 검수의 대상범위는 본 시방서에 의한 시스템의 납품과 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함한다.

나. “계약자”는 납품 완료계 제출 시 각 납품 장비에 대한 운영자 매뉴얼을 함께 제출하여야 한다.

다. “계약자”는 검수 요청 전 “포항시”의 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며 시험가동 시 발견되는 오류나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

라. “계약자”는 현장 시험 및 확인 시 규격 및 최적화 작업 확인이 곤란하거나 미흡한 경우, “포항시”가 인정할 수 있는 “시험성적 보고서” 등의 관련 증빙서류의 제출 및 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

마. “계약자”는 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 “포항시”에 충분히 제공하여야 하며 시험가동과 검수에 필요한 물품(소프트웨어 포함)은 검수기간 동안 “포항시”에 무상으로 설치․제공하여야 한다.

바. 최종 검수결과, 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “포항시”의 요구에 따라 “계약자”는 납품한 장비를 회수해야 하며 그 비용은 “계약자”의 부담으로 한다.

사. 교정주기는 12개월을 주기로 한다.

5. 교육 및 운영 지원

가. “계약자”는 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 “포항시”에 충실히 이행하여야 한다.

나. “계약자”는 시스템 및 제공된 소프트웨어, 응용프로그램 등에 관련된 제반기술에 대한 교육을 “포항시”의 요청에 따라 교육대상과 시기를 정하여 실시하여야 하며, 교육에 소요되는 모든 비용은 “계약자”가 무상으로 제공한다.

다.  시스템 관리자 교육의 추가 필요시“포항시”의 요청에 따라 “계약자”는 무상으로 적극 지원하여야 하며, 그 시기와 범위 내에 대하여서는 상호 협의하여 정한다.

라. “계약자”는 시스템 검수 후“포항시”가 필요하다고 판단할  다음과 같은 사항에 대하여 적극적으로 지원하여야 한다.

1) 납품 시스템의 전반적인 보완 및 개선 작업

2) 시스템 안정화 작업

3) 장애발생시 신속한 복구 및 기술 지원

4) “포항시”의 시스템 관리자에게 관련된 실무교육 지원 등

		구매사양서

납품 목록

차량형 문형 오염감시기 1식

휴대용 핵종분석기 1식

전자개인선량계 20대

표면오염감시기 2대

장비 운영 매뉴얼 1식

제품 규격

차량형 문형 오염감시기 1식

일반 요구사항

한글 운영 인터페이스 화면 제공하여야 함.

방사능 사고 시 소개 주민에 대한 빠른 감시 가능 및 운반 및 설치가 용이하여야 함.

PVT (플라스틱) 검출기를 이용하여 감마선에 대하여 균일하고 매우 민감한 반응도를 가지고 있어야 하며, 검출기 총 용량은 5.7리터 이상으로 함.

AC 전원과 내장 배터리를 사용하여 운용.

사용 현장에서 방사선 감시, 검출기 상태 및 설정을 쉽게 확인 할 수 있도록 Character LCD 장착.

검색 성능 표준: 핵분열생성 동위원소를 기준으로 1000회 통과 시 오경보율은 1회 미만으로 하는 (제3자) 시험성적서가 있어야 함.

출입 인원의 CPS 및 비오염/오염 상태를 현장 지시계를 통하여 쉽게 알아 볼 수 있어야 함.

본 장비가 스마트폰 또는 별도의 인터넷 라우터 등을 통해 인터넷에 연결된 경우, 다음의 측정 데이터는 실시간으로 관제 서버 프로그램에 전송하여야 함.

통신 주기: 매 5분

통신 데이터: 통과자별 CPS 값, 시간, GPS 정보 (단, 실내 설치로 인해 GPS 위치가 자동으로 나타나지 않는 경우, 사용자가 마우스 조작만으로 직접 위치를 설정할 수 있어야 한다)

설정된 CPS 값을 초과하는 경우 해당 통과자에 대한 전면  사진을 함께 전송한다.

시스템 사용 조건

사용온도범위 : -20 ~ 50℃

검출/측정부

검출기: 총 2개의 5.7리터 이상 용량의 PVT 검출기로서 PMT 일체형의 것

시스템 규격

항 목	규격
규 격	213 cm x 108 cm 이상 (감시기 사이즈) 컨트롤러부 외장
중 량	총 중량: 60 kg 이내(배터리 제외)
내환경성	내부식성 재질을 이용한 방수 및 방진 설계 (IP65 이상)

나. 휴대용 핵종분석기 1식

일반 요구사항

방사능 비상시 또는 관련 이용시설에서 미지의 방사성 물질을 신속하게 탐지하고 식별하기 위해 활용

신속하고 정확한 분석과 선량률 측정을 위해 2개 이상의 섬광검출기 보유 또는 동등 이상

방진 및 방수 설계로 실내/외 사용 가능

시각, 청각, 진동 알람 방식 사용

자체 스펙트럼 에너지 교정 가능

국내(KC인증) 또는 국외 EMC 규격 만족

ANSI N42.48 및 IEC 60846-1 규격 준수

40 여종이상의 핵종 분석 가능

150 시간이상 연속 사용 가능

시스템 사용 조건

사용온도범위 : -20 ~ 55℃

사용습도범위 : ~ 95%

물리적 충격 : 지상으로부터 1.5 m 콘크리트 낙하테스트 만족

검출/측정부

검출기: 섬광검출기 또는 반도체검출기

선량률 측정 범위 : 100 nSv/h to 10 mSv/h 이상

분해능 : 8 % 이하(662 keV, Cs137)

시스템 규격

항 목	규격
규 격	12.5 cm x 7 cm x 3.3 cm 이하
중 량	총 중량: 400g 이내(배터리 포함)
내환경성	내부식성 재질을 이용한 방수 및 방진 설계 (IP65 이상)
측정모드	스펙트럼 모드, 선량률 모드

다. 전자개인선량계 20대

일반 요구사항

방사능 비상시 또는 관련 이용시설에서 근무하는 현장 근무자의 누적선량 측정을 위해 활용

누적 선량과 공간 선량을 측정하여 값을 숫자로 나타낼 수 있으면 일정 기준을 설정하면 알려주는 알람 기능이 있을 것

방진 및 방수 설계로 실내/외 사용 가능

시각, 청각, 진동 알람 방식 사용

IEC61526 및 ANSI 42.20 규격 준수

어두운 곳에서도 화면을 쉽게 볼 수 있는 백라이트 기능

장비와 선량계리더 와의 통신은 무선으로 연결 되어야 함

국내(KC인증) 또는 국외 EMC 규격 만족

복장에 맞게 착용가능한 클립 2가지 이상 제공

2,500시간 이상 연속 사용 가능

시스템 사용 조건

사용온도범위 : -20 ~ 50℃

사용습도범위 : ~ 90%

물리적 충격 : 지상으로부터 1.5m 높이 낙하에도 정상 작동 필요

검출/측정부

검출 방사선 : 감마선, 엑스선

검출기 종류 : 2개 Silicon diode Detectors

측정 단위 : Sv and rem

선량 측정 범위 : 0.1μSv ~ 10Sv 또는 동등이상

선량률 측정범위: 0.05μSv/h ~ 10Sv/h 또는 동등이상

에너지 범위 Hp(10): 16 keV – 10MeV (감마선,엑스선) 또는 동등이상

에너지 반응도

Hp(10): ±15% 16keV – 1.5MeV 또는 동등이상

Hp(0.07): ±30% 20keV – 1.5MeV 또는 동등이상

방향성(Cs-137)

Hp(10):-29% to +67% for 17 keV to 6 MeV, 0° to 60°또는 동등이상

Hp(0.07):-29% to 67% for 24 keV to 6 MeV, 0° to 60°또는 동등이상

정확도(Cs-137)

Hp(10): ±5% 또는 동등이상

Hp(0.07): ±15% 또는 동등이상

선형성(Hp(10), Hp(0.07): Cs-137, ±10% 또는 동등이상

펄스방사선 환경 측정 범위

최대 선량률 측정범위

0.05μSv/h to 10 Sv/h (의료용X-ray >2ms) 또는 동등이상

No limit (산업용 X-ray <1μs)

운용 온도/습도 : -20˚C to +50˚C / 20% to 90% 또는 동등이상

전원공급 : 1.5V 알라카인 건전지 – 40일 또는 동등이상

크기/무게 : 90 x 65 x 23mm 이하 / 110g 이하(배터리포함)

방수, 방진 보호등급: IP 67 또는 동등이상

시스템 규격

항 목	규격
규 격	90 mm x 65 mm x 23 mm 이하(클립 제외)
중 량	총 중량: 110 g 이내(배터리 및 클립 포함)
내환경성	내부식성 재질을 이용한 방수 및 방진 설계 (IP67 이상)

라. 표면오염감시기 2대

일반 요구사항

방사능 비상시 또는 관련 이용시설에서의, 표면 오염을 검사하기 위한 장비로써 감마, 베타, 알파 방사능 측정 위해 활용

방진 및 방수 설계로 실내/외 사용 가능

검출기 보호 커버 제공

600시간 이상 연속 사용 가능

시스템 사용 조건

사용온도범위 : -20 ~ 50℃

검출/측정부

검출기: 팬케이크 타입 GM 또는 플라스틱 섬광체

검출기 면적 : GM을 적용한 경우 15㎠, 플라스틱을 적용한 경우 100㎠

측정 가능 범위 : 0.1 cps ~ 19.9 kcps 이상

효율(2π)

Am-241 : 42% 이상

Cs-137 : 35% 이상

Co-60 : 28% 이상

Sr/Y-90 : 44% 이상

시스템 규격

크기 : 350mm x 100mm x 190mm 이하 (20% 내외 크기 차이는 허용하되, 휴대성이 인정되어야 한다)

무게 : 배터리 포함 1200 g 이하

마. 장비 운영 매뉴얼

차량형 문형 오염감시기 운용자 매뉴얼

휴대용 핵종분석기 운용자 매뉴얼

전자개인선량계 운용자 매뉴얼

표면오염감시기 운용자 매뉴얼