대기오염측정소 유지보수 관리 위탁 과업지시서

본 과업지시서에서 포항시를 “갑”이라 하고 계약 상대방을“을”이라 한다.

1. 사업명 : 대기오염측정소 유지보수 관리 위탁

2. 대상 측정소 및 장비

가. 대  상 : 장량동, 대도동, 장흥동, 대송면, 3공단, 오천읍, 송도동,

청림동대기오염측정소

나. 장  비 : 145기 (붙임1 장비 목록 참조)

3. 목  적

대기오염자동측정기기에 대한 보수 점검을 정기 및 수시로 실시하여 장비의 성능 저하 예방과 고장 부품의 조기 교환, 보수 조정 등을 통하여 상시 정상적인 측정 자료를 관리하고자 함

4. 기간 및 자격

가. 기  간 : 계약일로 부터 ～ 2021.12.31.

단. 용역 만료 후 새로운 용역이 체결되기 전까지는 본 용역이 유효한       것으로 하고, 새로운 용역 계약전까지 수행한 용역비는 용역 수행 당해년도의 계약금에 준하여 지급한다.(유지관리 기간이 1월 미만인 경우에는 1/30 일할로 계산한다.)

나. 자  격

(1)대기오염측정망 설치․운영지침 [별표5]의 기술인력 및 장비보유기준을        충족한 자 (붙임5)

(2)지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조의 참가자격을 갖춘 업체로서 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 제13조에 의한 환경측정기기검사기관(대기분야)으로 지정된 기관 또는 측정장비 제조회사(TAPI사, ECOTECH사)와 기술 지원협약을 체결 할 수 있는 업체이어야 함.

5. 업무수행조건

가. “을”은 본 과업을 수행하기 위하여 다음과 같이 전문기술 인력을 확보하여야       한다.

(1) 정밀점검

○ 고급기술자 1인 이상

○ 초급기술자 1인 이상

(2) 통상점검

○ 초급기술자 1인 이상

(3) 수시점검

○ 중급기술자 1인 이상

(3) 중금속 채취

○ 초급기술자 1인 이상

나. “을”은 계약 체결 후 1주 이내에 과업지시서에 따른 구체적인  유지보수 및        관리계획서와 착수계를 “갑”에게 제출하여야 한다.

다. “을”은 측정기기에 대한 매월분의 통상, 수시 점검 결과를 익월 10일까지 “갑”       에게 제출하여야 하며, 또한 매월 실시하는 중금속 측정을 대기오염측정망의       설치 및 운영지침(대기중금속측정망)에 따라 실시하여야 한다.

라. “을”은 통상점검을 월 2회(15일 간격) 이상 실시한 후 각 측정기기의 상태를 파악       하여야 하며, 정도검사는 도래하는 측정소 및 측정기에 대하여 검사 완료될        수 있도록 하여야 한다.

마. 통상점검 및 수시점검 등 점검 시에는 담당자를 입회토록 하여 점검을           실시하고, 점검내용을 “갑”에게 서면 및 구두 통보한다.

바. “을”은 장비 고장으로 부품을 교체할 경우 관계공무원 입회하에 수행하며           불용 부품은 “갑”에게 반납하여야 한다.

사. “을”은 “갑”으로부터 대기오염자동측정기기 수리 요청(유선 또는 공문)이 있을        경우 24시간 내 복구에 착수하여야 하며, 자료수집기(Data Logger)는 수리         요청 후 48시간 내에 정상가동 시켜야 한다.

(단, 대기오염 측정소의 특성상 년 중 가동하여야 하므로 휴일도 포함 한다.)

아. 지정된 시간을 경과하여 복구에 착수 또는 수리를 지연하거나 월간유효측정일        이하로 측정되었을 경우 지체상금을 납부하여야 하며, 또는 “갑”은 “을”의         계약금에서 정산 후 지급 할 수 있다.

자. 지체상금 산정

◦ 수리 미착수 (24시간내)시 1일 초과당 지체 상금

- 계약금액	x	수리미착수측정소수	x	2.5
		계약대상측정소수(8)		1000

◦ 개별 기기당 월간 유효측정일수 이하 가동시 지체상금

- 계약금액의 월평균액	x	월간유효측정미달 장비대수	x	고장일수
		측정기기 대수(6)		30

※ 측정기기 : SO2, CO, NOX, O3, PM-10, H/V, PM-2.5

◦ Data-Logger(자료수집장치) 48시간 이내 미복구 시 1일당 지체상금

- 계약금액의 월평균액	x	48시간 이후 지체일수	x	2.5
				1000

* 조 건

가. 유효측정일수 이하 가동시 지체상금 적용은 관리위탁계약에 의한 예비 부품으로          수리가 가능한 경우로 한다.

나. 측정기기의 유효측정일은 하루 18시간 이상 측정한 경우 또는 유효측정 8시간이           1일 2회 이상인 경우로 보며 유효측정일이 월간 26일 이상을 유효측정으로           본다.

다. 단, 정밀점검, 통상점검, 정도검사, 정전, 임시 가동중지, 천재지변, 대체가동 등의          경우에는 제외한다.

라. D/L와 연결되지 않은 기타장비 및 Calibrator 등은 제외한다.

마. 지체상금의 원 단위는 절사한다.

6. 관리위탁 업무의 내용

구 분	목 적	점 검 사 항	비 고
정밀점검 (Overhaul Cleaning)	∘기기성능의 회복 ∘고장의 사전예방	․유로부 및 검출부, 제어전송부, 증폭 기록부의 시험점검 및 총분해 점검 Cleaning ․표준교정 ․고장기기의 원인규명 및 수리 ․측정기기 가동상태 점검․확인 ․Zero/Span 교정실시 ․수분제거 물질 등 소모품교환	측정소별 년 1회
정도검사	∘정도 검사	․환경부 정도검사에 준한 시험검사실시 ․정도검사 대체	정도검사 비용제외
통상점검	- 자동측정기를 정상적 으로 연속측정이 가 능하도록 유지관리	․측정기 가동상태 점검․확인 ․Zero/Span 교정실시 ․수분제거물질 등 소모품 교환	측정소별 월2회
수시점검 (고장발생시)	∘장비의 고장 발생시 신속한 수리를 통한 정상가동 조치	․가동상태 점검 ․고장내용 점검 ․원인규명 및 수리 ․고장수리 후 고장기기 교정실시	고 장 발생시
중금속 시료채취	∘월별 중금속 측정으로 대기중 중금속 농도 분석	․중금속 시료채취(24시간) ․가동상태 점검 ․고장내용 점검 ․원인규명 및 수리 ․고장수리 후 고장기기 교정실시	5일/월 (연속측정)
기술교육	∘측정기기의 원활한 관리 및 운영	․측정기기 전반에 대한 이론 및 실습 교육 ․기기고장 시 응급 조치 요령 ․각 기기에 대한 Zero / Span 교정방법 ․Gas 안전관리 교육	연 1회 (현장교육1회 포함)
PM2.5 정도관리	∘PM2.5측정기의 정도관리	․환경부PM2.5측정기 운영지침에 따른 등가성평가를 위한 샘플링	1회/연
기 타		․전기, 통신등 부대시설의 유지관리 ․장비 인수인계시 장비점검 및 자문 ․신규장비 도입에 따른 기술자문 및 성능검사 ․측정기기 (이전)설치 시 성능검사 ․측정기술 관련 기술정보 제공

가. 정밀점검 및 정도검사

(1) 대기오염자동측정기의 정밀점검은『환경 분야 시험 검사 등에 관한 법률』 및 『환경측정기기의 형식 승인 정도검사 등에 관한 고시』에 의한 정도검사에 준해 유지․보수용역 기간 중 1회 실시하고 정밀검사 점검표(붙임2) 를 “갑”에게 제출하여야 한다.

(2) “을”이 환경측정기기 검사대행기관(정도검사 대행기관)일 경우 “을”은 “을”을 제외한 환경측정기기 검사대행기관(정도검사 대행기관)에 의뢰하여 정도검사를 실시하고 정도검사에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 정도검사 결과 불합격하거나, 이상이 확인된 장비에 대하여는 즉시 수리조치 한 후 동 기관에 재검사 하여 그 성적서를 “갑”에게 제출하여야 하며 재검사 비용은 “을”이 부담하여야 한다.

(3) “을”은 기상관측표준화법 제13조 및 시행령 제6조 규정(2007년 6월 이전 장비는 5년, 이후 장비는 3년의 검정검사 주기)에 의거 “갑”과 협의하여 해당 기상장비에 대해 공인 검정기관에 의뢰하여 검정검사를 실시하고 그 성적서를 “갑” 에게 제출하여야 한다. 검정검사 결과 불합격하거나, 이상이 확인된 장비에 대하여는 즉시 수리조치 한 후 동 기관에 재검사하여 그 성적서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

나. 통상점검

(1) 『환경부 대기오염 측정망 설치․운영지침』에 준하여 측정기기의 점검 및 유지․보수를 실시하고, 정기적인 소모품을 교체한 내용을 “갑”에게 제출하고 확인을 받아야 하며, 특이사항 발견 시 “갑”에게 즉시 서면 또는 전화로 통보하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.

(2) “을”은 연간 24회 통상점검(월 2회)을 실시하여야 하며, 정도검사 및 정밀점검 해당 월에는 통상점검을 실시하지 않을 수 있으며, 점검 후 통상점검표(붙임 3)를 “갑”에게 제출하여야 한다.

다. 수시점검

(1) 기기의 고장이나 이상이 발생한 경우 “갑” 의 요구에 따라 24시간 이내 현장에 도착하여 원인규명 및 신속한 보수를 위하여 점검을 실시하여야 하며, 최단 시간내 원인규명 및 수리를 완료하고 점검내역 및 고장 원인을 유선 또는 서면 통보 후 수시점검표(붙임 4)에 기재하고 “갑”에게 제출한다.

(2) “을” 은 점검횟수에 관계없이 기기의 고장 또는 이상이 발생하거나 “갑”의 요구 시 수시점검을 실시하여야한다.

라. 중금속 시료채취

(1) “을”은 5일/월(연속측정)을 실시하여야 하며, 가동상태, 고장원인규명 및 수리, 고장수리 한다.

7. 업무의 수행범위

가. 관리위탁 수행범위표

업 무 구 분	포 항 시 (보건환경연구원)	위탁관리기관
○ 측정소 시설의 유지관리 - 전원시설, 접지 및 낙뢰방지시설, 누수방지 등 - 각종 가스 공급장치, 가스안전시설 등 - Sampling 장치 관리		○
○ 측정기기의 운용관리 - 기록지, 필터교환 - 가스의 정기공급(Zero/Span 교정용 가스)		○
○ 측정자료의 수정, 일보, 월보, 연보의 작성	(○)
○ 정밀점검, Overhaul Cleaning 및 수리		○
○ 수시점검 및 수리, 주기적인 교정		○
○ 표준 교정(필요시)		○
○ 보수관리용 기자재의 시장조사 및 구입		○
○ 기술정보 수집 및 국내기술 보급		○
○ 대기측정기기장비 관리운영 기술교육 실시		○
○ 중금속 측정기에 시료채취		○
○ 측정기기의 정도검사	계약자를 제외한 정도검사 기관
○ PM2.5 측정기기의등가성평가 샘플링		○

나. “갑”이 운영하고 있는 대기오염자동측정기기를 관리 위탁하며, 관리위탁에서         제외된 부대장비 등은  고장 시에 한하여 기술지원 및 상호협의하여 결정한다.

다. 경상북도 보건환경연구원 및 포항시 전산시스템과 자동측정기기의 연계 운영이        가능하도록 유지관리 한다.

라. “을”은 각 측정기기에 대한 점검 및 수리일지를 비치 기록하고 점검                및 수리시마다 포항시 담당공무원의 확인을 받아야 하며, 동 점검 및 수리 결과를        “갑”에게 정기 및 수시로 제출하여야 한다.

마. 아래사항도 관리위탁 업무의 일부로 한다.

(1) 국내 및 외국에서 수입하여야 할 소요 부품 구입 납품

(2)  신규 구입 장비 설치, 노후장비에 대한 신규설치 지원, 이전 설치 시 성능 시험           성적서 발부

(3) 포항시 담당공무원에게 측정기기 장비 운영 방법 등 전수

바. 측정장비의 증설, 감소 등 변경이 있을 경우 별도합의서나 변경계약서를 작성할       수 있다.

8. 부품관리 및 교체

가. 부품 확보

(1) 측정기기의 유지에 소요되는 일체의 소모성 자재 및 수리 자재의 구입, 교체에          드는 모든 비용은 “을”이 부담한다.

단, 별도의 계약에 의하여 그 대가를 지급하는 경우는 아래와  같다.

◦ 천재지변 등으로 인한 파손의 경우

◦ “갑”의 요구에 따라 시설을 개조하거나 이설하는 경우

(2) “을”은 연간 소모된 자재 및 수리 자재 비용이 계약금액(재료비)을 초과하지           않을 경우 그 차액을 정산한 후 “갑”에게 반납하여야 한다.

나. 부품 교체

(1) “을”은 측정기기의 고장 또는 성능 저하로 부품을 교체 할 경우에는 사전          담당 직원의 승인과 입회하에 수행하여야 하며, 불용품은 “갑”에게 반드시          반납하여야 한다.

(2) “을”은 부득이 사전 확보 되지 않는 부품에 대하여는 신속히 부품을 확보,          교체토록 하여 측정데이터의 지속성을 유지하여야 한다.

9. 안전책임 및 배상

“을”은 위탁업무를 수행함에 있어 업무수행 중 발생되는 일체의 모든 안전사고      (기기파손, 전기사고, 가스사고, 화재사고 등) 및 시설물 피해에 대하여는 “을”의      책임으로 하며 이로 인한 피해에 대해서는 “갑”에게 배상하여야 한다.

10. 준수사항

가. “을”은 “갑”과 업무 연락을 항상 취하여야 하며 부수 점검을 실시함에                따른 결측 및 측정기기 고장에 따른 결측 등 모든 결측 내용과 원인을 신속히         “갑”에게 연락하여야 한다.

나. “을”은 보수 점검을 수행하기 위한 전담직원을 선발하여 “갑”에게 제출하여야         하며, 선발된 전담 직원은 본 작업수행에 대한 모든 사항을 책임지고 하여야          한다. (단, “을”의 사정으로 선발된 직원의 투입이 어려울 경우 “갑”에게 통보한         후 지원 가능한 숙련된 다른 직원으로 해당 작업으로 수행시킬 수 있다.)

다. 보수 점검 업무에 필요한 기구 및 공구, 부품 등은 “을”이 항상 준비한다.

라. “을”은 5 및 6의 업무내용 및 수행범위에 규정한 업무 실시계획서를 작성하여        계약 후 “갑”에게 제출하고 별도 지시사항이 없는 한 계획서대로 실시한다.

점검 및 수리 등 문제 해결은 최대한 빠른 시간내로 조치될 수 있는 지원 체계로        한다.

마. “을”은 정밀점검, 통상점검, 수시점검 결과를 별지 제1호, 제2호 서식에 의거          “갑”에게 제출하여야 하며, 대기오염자동측정기기의 가동상태, 성능, 측정치의         신뢰도 등에 대한 성적서 발부 및 정도검사 등의 증명서 발급요청 시에는          신속히 제출하여야 하며, 관련 증명서 등은 정부 출연기관(정도검사 대행기관)에서         발부한 것에 한한다.

바. “을”은 측정기기에 대한 정밀점검, 수시점검 업무수행 시 측정소에 비치된 점검         일지에 점검결과를 정확하게 기록하고 담당직원의 확인을 받아야 한다.

11. 기   타

가. 위탁 관리비 청구는 월별 또는 분기별로 한다.

더불어 “갑”과 “을”의 합의에 의하여 청구할 수 있으며 “을”의 위탁 관리비        청구시 14일 이내에 지급한다.

나. 측정장비의 증설, 감소 등 변경이 있을 경우 별도합의서나 변경계약서를 작성할       수 있다.

다 “을”은 용역 만료 후 새로운 용역이 체결될 경우 새로운 용역 계약자에게         사업수행과 관련 필요한 사항(측정장비 유지관리 방법 및 프로그램 사용방법        등)을 인계하여 본 사업이 차질 없이 진행하도록 하여야 한다.

라. “을”은 본 과업과 관련하여 취득한 정보나 데이터 등 제반사항을 계약 종료        후에도 이용 또는 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

마. “을”은 본 계약을 이행함에 있어 안전관리를 철저히 하여야 하며 이의 불이행으로        인하여 발생되는 일체의 인적․물적 사고에 대하여는 “을”이 책임을 지고, 민사상        또는 형사상의 책임을 물을 수 없다.

바. 본 과업지시서의 어구해석에 대하여 대기측정망운영지침(환경부)을 준용하고       “갑”과 “을”간에 이견이 있을 때에는 “갑”의 해석에 따르며, 위에서 규정하지 않은        관리 위탁 관련 제반사항 발생 시에는 사안별로 상호 협의하여 처리한다.

붙  임 : 1. 위탁장비 대상 목록 1부.

2. 정밀점검 결과 보고서 1부.

3. 통상점검 결과 보고서 1부.

4. 수시점검 결과 보고서 1부. 끝.

<붙임 1>

☐ 위탁장비 대상 목록 (측정장비 57, 부속장비 88)

[장량동 - 측정장비 8, 부속장비 11]

번호	측정기명			제작회사 (제작국)		모델명	제조번호 (S/N)	수량	장부가액 (천원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초가동일자	측정 방법
1	측정장비	SO2		Ecotech (호주)		9850	10-0479	1	8,751,050		2010.6.22		UV법
2		CO		TAPI(미국)		300e	1449	1	8,296,450		2010.6.22		NDIR
3		NOx		Ecotech (호주)		9841	10-0478	1	9,432,950		2010.6.22		CLD
4		O3		Ecotech (호주)		9810	10-0477	1	7,837,250		2010.6.22		UV법
5		PM10		METONE(미국)		BAM1020	W14671	1	17,160,000		2010.6.22		β-Ray
6		PM-2.5		Metone(미국)		BAM1020	T21102	1	32,566,540		2016.2.4		β-Ray
7		미세먼지 시료채취기		Metone(미국)		E-SEQ-FRM	W17147	1	15,000,000		2017.8.1		중량법
8		대기오염(중금속)측정기DIGITEL (스위스)		DIGITEL (스위스)		DHA-80	1	38,060,350		2013.8.27
9	부속장비	D/L		Kntech (한국)		KN-710	KN1163	1	4,000		2010.6.22
10		Calibrator		Kntech (한국)		KN-510	KN1164	1	11,000		2010.6.22
		Zero air unit		Kntech (한국)		KN-511	KN1165	1			2010.6.22
11		Air Sampling Manifold System		수도과학 (한국)		-	-	1	1,500		2010.6.22
12		Meteorological Measuring System		(주) 영 전 (한국)	풍향/풍속	05103	100442	1	5,480		2010.6.22
					온도센서	PT100OHN	1318	1			2010.6.22
					습도센서	8093.1	770331.0012	1			2010.6.22
					일사량센서	LPPARA03		1			2010.6.22
13		주변장비	UPS	SP 파워시스템 (한국)		10KVA		1	4,000		2010.6.22
14			Dual Cabinet (19")	서진 ENG (한국)		Rack-SRA1		1	1,819		2010.6.22
15			Air Conditional & Heater	캐리어 (한국)		CP-130H		1	1,092		2010.6.22
16			표준 교정가스	에어코리아 (한국)		-		1	1,300		2010.6.22
17			먼지필터	Thermo (미국)		-		10	21		2010.6.22
18			Modem (DSU)	콤텍정보통신 (한국)		X-TAL7420B		2	742		2010.6.22
19			콘테이너	엘 림 (한국)		-		1	2,000		2010.6.22

[장흥동 - 측정장비 8, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 (제작국)	모델명	제조 번호 (S/N)	수량	장부 가액 (원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초 가동 일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	100e	2134	1	15,116,000	'08. .	'09. 01	'09. 1.17	UVF
2		CO	TAPI(미국)	300e	148	1	15,000,000	"	"	"	NDIR
3		NOx	TAPI(미국)	200e	2691	1	15,031,360	"	"	"	CLD
4		O3	TAPI(미국)	400e	1975	1	11,953,190	"	"	"	UVP
5		PM10	METONE(미국)	BAM -1020	H10458 (Temp- H8805)	1	24,809,870	"	"	"	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM1020	T21102	1	32,566,000		2016.2.4		β-Ray
7		PM2.5수동	METONE(미국)	E-SEQ-FRM	T22995	1	16,250,000		2016.2.4		중량법
8		H/V	DIGITEL (스위스)	DHA-80	41104008	1	38,060,350			2013.8.27	중량법
9	부속장비	로거/ WD/WS/ Temp/Hu	AUTOWINS(한국) VAISALA(핀란드) VAISALA(핀란드) RM YOUNG(미국) RM YOUNG(미국)	AW-RTU HMP155 HMP155 05103-5 05103-5	AW16110701 M3930275 M3930275 WM149510 WM149510	각1	7,205,000	"	"	‘16.11
10		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700E	556	1	17,216,970	"	"	"
11		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701	2861	1	5,650,590	"	"	"
12		D/L	HARIM(한국)	M620		1	5,869,000	"	"	"
13		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B		1	869,000	"	"	"
14		UPS	대농이앤씨 (한국)	HSIU7 -51		1	5,519,000	"	"	"
15		에어콘/히터	케리어(주)			1	1,947,000	“	“	“
16		교정가스	덕양가스			1	1,111,000	“	“	“
17		케비넷				1	1,826,000	“	“	“
18		시료분배장치	하림엔지니어링(주)			1	1,518,000	“	“	“
19		PC				1	2,000,000

[대도동 - 측정장비 7, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 및 제작국	모델명	제조번호 (S/N)	수량	장부 가액 (천원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초 가동 일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	T100	3113	1	17,952	17'	2017.7.24	2017.9.1	UVF
2		CO	TAPI(미국)	T300	3049	1	18,067	17'	2017.7.24	2017.9.1	NDIR
3		NOx	TAPI(미국)	T200	3680	1	19,000	17'	2017.7.24	2017.9.1	CLD
4		O3	TAPI(미국)	T400	3223	1	14,030	17'	2017.7.24	2017.9.1	UVP
5		PM10	METONE(미국)	BAM1020	W14628	1	26,450	17'	2017.7.24	2017.9.1	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM1020	T21102	1	32,566		2016.2.4	2016.6.1	β-Ray
7		미세먼지 시료채취기	Metone(미국)	E-SEQ-FRM	W17146	1	15,000,000		2017.8.1		중량법
8	부속장비	WD/WS/ Temp/Hu	METONE(미국)	M590~ M593	G6189 G6218 G5433 G3961	각1	2,669	"	"	"
9		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700E	193	1	13,584	"	"	"
10		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701	2423	1	4,944	"	"	"
11		D/L	HARIM(한국)	M620		1	6,501	"	"	"
12		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B		1	869	"	"	"
13		UPS	대농이앤씨 (한국)	HSIU7 -51		1	6,417	"	"	"
14		에어콘/히터	삼성전자	AF13FSAM1EES		1	1,600	“	“	“
15		교정가스	덕양가스			1	1,111
16		케비넷				1	1,826			·
17		시료분배장치	하림엔지니어링(주)			1	1,518
18		PC				1	2,000

[대송면 - 측정장비 7, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 및 제작국	모델명	제조번호(S/N)	수량	장부 가액 (천원)	배정일자	최초설치일자	최초가동일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	T100	3115	1	17.952	17'	2017.7.24	2017.9.1	UVF
2		CO	TAPI(미국)	T300	3050	1	18,067	17'	2017.7.24	2017.9.1	NDIR
3		O3	TAPI(미국)	T400	3222	1	19,000	17'	2017.7.24	2017.9.1	UVP
4		NOx	TAPI(미국)	T200	3671	1	14,030	17'	2017.7.24	2017.9.1	CLD
5		PM10	METONE(미국)	BAM1020	W14709	1	26,450	17`	2017.7.24	2017.9.1	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM1020	X17878	1	25,546	18'	2018.06.14	2018.12.31	Ɓ-RAY
7		H.V	MCZ (독일)	HVS-16		1	40,000	"	'12.11.10	'12.11.10	중량법
8	부속장비	WD/WS/ Temp	METONE(미국)	M590~ M592	640 489 565	각1	1,694	"	'05.1	'05. 2.17
9		습도계	METONE(미국)	M595		1	3,330	05'	2005.1.31	2005.1.31
10		D/L	HARIM(한국)	M620		1	7,500	17'	2017.7.24	2017.9.1
11		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700	1177	1	1,500	17	2017.7.24	2017.9.1
12		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701	1709	1	7,199	17'	2017.7.24	2017.9.1
13		PRINTER				2	660	"	"	"
14		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B	DL050101	2	1,650	"	"	"
15		UPS	주.해성전자 (한국)	HSIU7 -51	N4L 107507	1	4,500	17	2017.7.24	2017.9.1
16		에어콘/히터	삼성전자	AF13FSAM1EES		1	1,600	“	“	“
17		데이터 소프트웨어	HARIM(한국)			1	3,300	“	“	“
18		PC&SOFT WARE	SAM SUNG (한국)			1	2,858	"	"	"

[3공단 - 측정장비 7, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 (제작국)	모델명	제조번호 (S/N)	수량	장부가액(천원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초가동일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI (미국)	100E	2792	1	12,671		2010.10		UVF
2		CO	TAPI (미국)	300E	2388	1	12,400		"		NDIR
3		NOx	TAPI (미국)	200E	3414	1	13,000		"		CLD
4		O3	TAPI (미국)	400E	2575	1	9,605		"		UVP
5		PM10	MET ONE (미국)	BAM -1020	K1742	1	20,613		"		β-RAY
6		PM2.5	MET ONE (미국).	BAM1020	X17879	1	25,546	18'	2018.12.31		β-RAY
7		H.V	DIGITEL (스위스)	DHA-80	41104008	1	12,000		2013.8.27		중량법
8	부속장비	D/L	하림엔지니어링(주) (한국)	HARIM 620	HR2010001	1	5,000		2010.10
9		CALIBRA-TOR	TAPI (미국)	700E	958	1	15,023		"
		Zero air unit	TAPI (미국)	701	3345		5,775		"
10		풍향/풍속	R.M. YOUNG (미국)	05103		1	3,820		"
		온도/습도/일사량계	VAISALA (핀란드)	HMP155		1	4,000		"
11		MODEM	콤텍피앤씨 (한국)	X-TAL 7420B		1	800		"
12		냉/난방기	케리어 (한국)	CP-180H		1	1,950		"
13		하론소화기		3Kg		1	4		"
14		UPS	대농이앤씨	7.5KVA		1	3,420		“
15		표준가스	덕양가스			1	1,500		"
16		시료흡입장치				1	1,520		"
17		측정기 수납용 렉	알앤씨시스템			1	1,830		"
18		PC				1	2,000		"

[오천읍 - 측정장비 6, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 (제작국)	모델명	제조 번호 (S/N)	수량	장부 가액 (원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초 가동 일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	T100	3492	1	15,116,000	'18. 02.	'18. 02.	'18. 02.	UVF
2		CO	TAPI(미국)	T300	3357	1	15,000,000	"	"	"	NDIR
3		NOx	TAPI(미국)	T200	4018	1	15,031,360	"	"	"	CLD
4		O3	TAPI(미국)	T400	3547	1	11,953,190	"	"	"	UVP
5		PM10	METONE(미국)	BAM-1020	W24450	1	24,809,870	"	"	"	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM-1020	W24442	1	32,566,000	"	"	"	β-Ray
7	부속장비	로거/ WD/WS/ Temp/Hu	하림엔지니어링 (한국)			각1	7,205,000	"	"	"
8		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700E		1	17,216,970	"	"	"
9		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701		1	5,650,590	"	"	"
10		D/L	HARIM(한국)	M620		1	5,869,000	"	"	"
11		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B		1	869,000	"	"	"
12		UPS	대농이앤씨 (한국)	HSIU7 -51		1	5,519,000	"	"	"
13		에어콘/히터	케리어(주)			1	1,947,000	“	“	“
14		교정가스	덕양가스			1	1,111,000	“	“	“
15		케비넷				1	1,826,000	“	“	“
16		시료분배장치	하림엔지니어링(주)			1	1,518,000	“	“	“
17		PC				1	2,000,000	"	"	"

[송도동 - 측정장비 6, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 (제작국)	모델명	제조 번호 (S/N)	수량	장부 가액 (원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초 가동 일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	T100	3493	1	15,116,000	'18. 02.	'18. 02.	'18. 02.	UVF
2		CO	TAPI(미국)	T300	3358	1	15,000,000	"	"	"	NDIR
3		NOx	TAPI(미국)	T200	4017	1	15,031,360	"	"	"	CLD
4		O3	TAPI(미국)	T400	3546	1	11,953,190	"	"	"	UVP
5		PM10	METONE(미국)	BAM-1020	W24449	1	24,809,870	"	"	"	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM-1020	W24441	1	32,566,000	"	"	"	β-Ray
7	부속장비	로거/ WD/WS/ Temp/Hu	하림엔지니어링 (한국)			각1	7,205,000	"	"	"
8		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700E		1	17,216,970	"	"	"
9		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701		1	5,650,590	"	"	"
10		D/L	HARIM(한국)	M620		1	5,869,000	"	"	"
11		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B		1	869,000	"	"	"
12		UPS	대농이앤씨 (한국)	HSIU7 -51		1	5,519,000	"	"	"
13		에어콘/히터	케리어(주)			1	1,947,000	“	“	“
14		교정가스	덕양가스			1	1,111,000	“	“	“
15		케비넷				1	1,826,000	“	“	“
16		시료분배장치	하림엔지니어링(주)			1	1,518,000	“	“	“
17		PC				1	2,000,000	"	"	"

[청림동 - 측정장비 6, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 (제작국)	모델명	제조 번호 (S/N)	수량	장부 가액 (원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초 가동 일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	T100	4129	1	15,116,000	'18. 11.	'18. 11.	'18. 11.	UVF
2		CO	TAPI(미국)	T300	3823	1	15,000,000	"	"	"	NDIR
3		NOx	TAPI(미국)	T200	4686	1	15,031,360	"	"	"	CLD
4		O3	TAPI(미국)	M400E	4303	1	11,953,190	"	"	"	UVP
5		PM10	METONE(미국)	BAM-1020	X17894	1	24,809,870	"	"	"	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM-1020	X17895	1	32,566,000	"	"	"	β-Ray
7	부속장비	로거/ WD/WS/ Temp/Hu	하림엔지니어링 (한국)			각1	7,205,000	"	"	"
8		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700E		1	17,216,970	"	"	"
9		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701		1	5,650,590	"	"	"
10		D/L	HARIM(한국)	M620		1	5,869,000	"	"	"
11		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B		1	869,000	"	"	"
12		UPS	대농이앤씨 (한국)	HSIU7 -51		1	5,519,000	"	"	"
13		에어콘/히터	케리어(주)			1	1,947,000	“	“	“
14		교정가스	덕양가스			1	1,111,000	“	“	“
15		케비넷				1	1,826,000	“	“	“
16		시료분배장치	하림엔지니어링(주)			1	1,518,000	“	“	“
17		PC				1	2,000,000	"	"	"

[연일읍 - 측정장비 6, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 (제작국)	모델명	제조 번호 (S/N)	수량	장부 가액 (원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초 가동 일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	T100	4129	1	15,116,000	'18. 11.	'18. 11.	'18. 11.	UVF
2		CO	TAPI(미국)	T300	3823	1	15,000,000	"	"	"	NDIR
3		NOx	TAPI(미국)	T200	4686	1	15,031,360	"	"	"	CLD
4		O3	TAPI(미국)	M400E	4303	1	11,953,190	"	"	"	UVP
5		PM10	METONE(미국)	BAM-1020	X17894	1	24,809,870	"	"	"	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM-1020	X17895	1	32,566,000	"	"	"	β-Ray
7	부속장비	로거/ WD/WS/ Temp/Hu	하림엔지니어링 (한국)			각1	7,205,000	"	"	"
8		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700E		1	17,216,970	"	"	"
9		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701		1	5,650,590	"	"	"
10		D/L	HARIM(한국)	M620		1	5,869,000	"	"	"
11		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B		1	869,000	"	"	"
12		UPS	대농이앤씨 (한국)	HSIU7 -51		1	5,519,000	"	"	"
13		에어콘/히터	케리어(주)			1	1,947,000	“	“	“
14		교정가스	덕양가스			1	1,111,000	“	“	“
15		케비넷				1	1,826,000	“	“	“
16		시료분배장치	하림엔지니어링(주)			1	1,518,000	“	“	“
17		PC				1	2,000,000	"	"	"

[제철동 - 측정장비 6, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 (제작국)	모델명	제조 번호 (S/N)	수량	장부 가액 (원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초 가동 일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	T100	4129	1	15,116,000	'18. 11.	'18. 11.	'18. 11.	UVF
2		CO	TAPI(미국)	T300	3823	1	15,000,000	"	"	"	NDIR
3		NOx	TAPI(미국)	T200	4686	1	15,031,360	"	"	"	CLD
4		O3	TAPI(미국)	M400E	4303	1	11,953,190	"	"	"	UVP
5		PM10	METONE(미국)	BAM-1020	X17894	1	24,809,870	"	"	"	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM-1020	X17895	1	32,566,000	"	"	"	β-Ray
7	부속장비	로거/ WD/WS/ Temp/Hu	하림엔지니어링 (한국)			각1	7,205,000	"	"	"
8		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700E		1	17,216,970	"	"	"
9		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701		1	5,650,590	"	"	"
10		D/L	HARIM(한국)	M620		1	5,869,000	"	"	"
11		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B		1	869,000	"	"	"
12		UPS	대농이앤씨 (한국)	HSIU7 -51		1	5,519,000	"	"	"
13		에어콘/히터	케리어(주)			1	1,947,000	“	“	“
14		교정가스	덕양가스			1	1,111,000	“	“	“
15		케비넷				1	1,826,000	“	“	“
16		시료분배장치	하림엔지니어링(주)			1	1,518,000	“	“	“
17		PC				1	2,000,000	"	"	"

[우현동 - 측정장비 6, 부속장비 11]

번호	측정기명		제작회사 (제작국)	모델명	제조 번호 (S/N)	수량	장부 가액 (원)	배정 일자	최초 설치 일자	최초 가동 일자	측정 방법
1	측정장비	SO2	TAPI(미국)	T100	4129	1	15,116,000	'18. 11.	'18. 11.	'18. 11.	UVF
2		CO	TAPI(미국)	T300	3823	1	15,000,000	"	"	"	NDIR
3		NOx	TAPI(미국)	T200	4686	1	15,031,360	"	"	"	CLD
4		O3	TAPI(미국)	M400E	4303	1	11,953,190	"	"	"	UVP
5		PM10	METONE(미국)	BAM-1020	X17894	1	24,809,870	"	"	"	Ɓ-RAY
6		PM2.5	METONE(미국)	BAM-1020	X17895	1	32,566,000	"	"	"	β-Ray
7	부속장비	로거/ WD/WS/ Temp/Hu	하림엔지니어링 (한국)			각1	7,205,000	"	"	"
8		MULT GAS CALIBRATOR	TAPI(미국)	M700E		1	17,216,970	"	"	"
9		Zero Air unit SYSTEMt	TAPI(미국)	M701		1	5,650,590	"	"	"
10		D/L	HARIM(한국)	M620		1	5,869,000	"	"	"
11		DSU (MODEM)	COMTEC(한국)	X-TAL 7420B		1	869,000	"	"	"
12		UPS	대농이앤씨 (한국)	HSIU7 -51		1	5,519,000	"	"	"
13		에어콘/히터	케리어(주)			1	1,947,000	“	“	“
14		교정가스	덕양가스			1	1,111,000	“	“	“
15		케비넷				1	1,826,000	“	“	“
16		시료분배장치	하림엔지니어링(주)			1	1,518,000	“	“	“
17		PC				1	2,000,000	"	"	"

<붙임 2>

정   밀   점   검 (1)

SO2(1)

측정소 명		관리 NO
측정기 명	SO2 Analyzer	일 자
MODEL 명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구 분	점 검 항 목	동 작 상 태
샘플링부	1. Sampling pump
	2. 배관 오염, Leak 및 유량
	3. 유량계 및 조절변 동작
	4. Cartridge
	5. 기타
분석부	1. U.V Lamp Intensity
	2. 검출부 Cell 및 P.M.T
	3. 전자변 및 Vacuum gauge
	4. HC cutter 동작
	5. H2S Scrubber 동작
	6. Cell 온도조절소자
	7. Orifice 및 Capillary
	8. 배관 오염, Leak 및 유량
	9. Gas 희석장치
	10. 기타
	1. 각 전원회로 및 온도조절회로
	2. 증폭회로 및 기준전압

SO2(2)

전자회로부	3. Computer 회로
	4. Switch 접점 및 표시 Lamp 점등상태
	5. 점화회로 및 Level 감지 회로
	6. Display 및 Printer 회로
	7. Range 회로 및 가변여부
	8. Zero 및 Span 교정
	9. D/A 출력 및 Data-Logger 입력
	10. 기타
점검결과

정   밀   점   검 (2)

CO(1)

측정소 명		관리 NO
측정기 명	CO Analyzer	일 자
MODEL 명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구 분	점 검 항 목	동 작 상 태
샘플링부	1. Sampling pump
	2. 배관 오염, Leak 및 유량
	3. 유량계 및 조절변 동작
	4. Zero Gas 및 정제기 동작
	5. 기타
분석부	1. I.R Source Intensity
	2. Column, Fiter 및 Decter 동작
	3. 전자변 및 Pressure Sensor 동작
	4. 제습기 동작
	5. Sector Motor 및 G.F.C Wheel
	6. Detector 온도조절소자
	7. Orifice 및 Capillary
	8. 배관 오염, Leak 및 유량
	9. 광량조정
	10. 기타
	1. 각 전원회로 및 온도조절회로
	2. 증폭회로 및 기준전압

CO(2)

전자회로부	3. Computer 회로
	4. Switch 접점 및 표시 Lamp 점등상태
	5. 점화회로 및 Level 감지 회로
	6. Display 및 Printer 회로
	7. Range 회로 및 가변여부
	8. Zero 및 Span 교정
	9. D/A 출력 및 Data-Logger 입력
	10. 기타
점검결과

정   밀   점   검 (3)

NOx(1)

측정소 명		관리 NO
측정기 명	NOx Analyzer	일 자
MODEL 명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구 분	점 검 항 목	동 작 상 태
샘플링부	1. Sampling pump
	2. 배관 오염, Leak 및 유량
	3. 유량계 및 조절변 동작
	4. Purafil, Silicagel 교체여부
	5. 기타
분석부	1. Perma Pure Dryer
	2. 검출부 Cell 및 P.M.T
	3. 전자변 및 Vacuumn Gauge
	4. Converter 동작
	5. Ozone Generator 동작
	6. Cell 온도조절소자
	7. Orifice 및 Capillary
	8. 배관 오염, Leak 및 유량
	9. Chopper 및 Fan Motor 동작
	10. 기타
	1. 각 전원회로 및 온도조절회로
	2. 증폭회로 및 기준전압

NOx(2)

전자회로부	3. Computer 회로
	4. Switch 접점 및 표시 Lamp 점등상태
	5. O3 발생기 및 P.M.T 고압회로
	6. Display 및 Printer 회로
	7. Range 회로 및 가변여부
	8. Zero 및 Span 교정
	9. D/A 출력 및 Data-Logger 입력
	10. 기타
점검결과

정   밀   점   검 (4)

O3(1)

측정소 명		관리 NO
측정기 명	O3 Analyzer	일 자
MODEL 명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구 분	점 검 항 목	동 작 상 태
샘플링부	1. Sampling pump
	2.배관 오염, Leak 및 유량
	3. 유량계 및 조절변 동작
	4. Surubber 내용물 교체
	5. 기타
분석부	1. U.V Lamp Intensity
	2. 검출부 Cell 및 P.M.T
	3. 전자변 및 Vacuumn Gauge
	4. Fan Motor 동작
	5. O3 Scrubber 동작
	6. Cell 온도조절소자
	7. Orifice 및 Capillary
	8. 배관 오염, Leak 및 유량
	9. Span 교정용 O3 발생장치
	10. 기타
	1. 각 전원회로 및 온도조절회로
	2. 증폭회로 및 기준전압

O3(2)

전자회로부	3. Computer 회로
	4. Switch 접점 및 표시 Lamp 점등상태
	5. Lamp 구동용 고압발생회로
	6. Display 및 Printer 회로
	7. Range 회로 및 가변여부
	8. Zero 및 Span 교정
	9. D/A 출력 및 Data-Logger 입력
	10. 기타
점검결과

정   밀   점   검 (5)

PM-10

측정소 명		관리 NO
측정기 명	PM-10 Analyzer	일 자
MODEL 명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구분	점 검 항 목	동 작 상 태
샘플링부	1. Sampling pump
	2. 배관 오염, Leak 및 유량
	3. 유량계 및 조절변 동작
	4. Surubber 내용물 교체
	5. 기타
분석부	1. Ɓ-Ray Source Intensity
	2. Detector 및 P.M.T
	3. Lift Mechanism 점검
	4. Fiter Transport 동작
	5. 교정장치 및 등가 Film 구비
	6. 배관 오염, Leak 및 유량
	7. 기타
전자회로부	1. 각 전원 및 Control 회로
	2. 증폭회로 및 기준전압
	3. CPU 및 Sequence 회로
	4. Switch 접점 및 표시 Lamp 점등상태
	5. Display 및 Printer 회로
	6. Zero 및 Span 교정
	7. Range 회로 및 가변여부
	8. 기타
점검결과

정   밀   점   검 (6)

CAL

측정소 명		관리 NO
측정기 명	CALIBRATOR	일 자
MODEL 명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구분	점 검 항 목	동 작 상 태
유량공급부	1. 압축 pump 점검
	2. Needle Valve 및 유량계
	3. 배관 오염, Leak
	4. Regulator 및 압력계
	5. 수분제거 Trap 및 Dryer 동작
	6. 기타
가스발생부	1. Charcoal 및 Purafil Scrubber
	2. CO/HC Reactor
	3. 전자변 동작
	4. Permeation Tube 및 Oven 점검
	5. Mass Flow Control 점검
	6. O3 Span 용 U.V Lamp 동작
	7. 기타
제어회로부	1. 각 전원 및 Control 회로
	2. 증폭회로 및 기준전압
	3. CPU 및 Sequence 회로
	4. Switch 접점 및 표시 Lamp 점등상태
	5. Display 및 Printer 회로
	6. Zero 및 Span 교정
	7. Range 회로 및 가변여부
	8. 기타
점검결과

정   밀   점   검 (7)

기상장비

측정소 명		관리NO
측정기 명	기 상 장 비	일 자
MODEL명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구 분	점 검 항 목	동 작 상 태
Wind Speed	1. Sensor 및 Sensor부의 동작
	2. 전원회로 및 증폭회로의 동작
	3. 교정장치 및 기타
Wind Direction	1. Sensor 및 Sensor부의 동작
	2. 전원회로 및 증폭회로의 동작
	3. 교정장치 및 기타
Temp -erature	1. Sensor 및 Sensor부의 동작
	2. 전원회로 및 증폭회로의 동작
	3. 교정장치 및 기타
Humidity	1. Sensor 및 Sensor부의 동작
	2. 전원회로 및 증폭회로의 동작
	3. 교정장치 및 기타
Rain Sensor	1. Sensor 및 Sensor의 동작
	2. 전원회로 및 증폭회로의 동작
	3. 교정장치 및 기타
Pressure	1. Sensor 및 Sensor의 동작
	2. 전원회로 및 증폭회로의 동작
	3. 교정장치 및 기타
U.V Radiometer	1. Sensor 및 Sensor의 동작
	2. 전원회로 및 증폭회로의 동작
	3. 교정장치 및 기타
점검결과

정   밀   점   검 (8)

냉-난방기기, High Volume, UPS

측정소 명		관리NO
측정기 명	냉-난방기기, High Volume, UPS	일 자
MODEL명		확 인 자
기기번호		점 검 자
구 분	점 검 항 목	동 작 상 태
AirCon	1. Filter 청결상태
	2. 냉매가스 누설/누수 여부
	3. 실외기 청결상태 및 동작상태
	4. 콤퓨레서 동작상태
	5. Timer 동작상태
Heter	1. 온도 조절기 동작상태
	2. 표시등 점등상태
	3. 온풍 Fan 동작 상태
High Vol. Air Sampler	1. 여과지 Holer 상태
	2. Motor 동작상태
	3. Carbon brush 교체여부
	4. Nano Meter 액 충전여부
	5. 유량계 동작상태
	6. Timer 동작상태
UPS	1. 전압상태
	2. 밧데리상태
	3. 표시부 작동여부
점검결과

<붙임 3>

(      ) 월 통상점검

측 정 소			확 인 자
점검일자			점 검 자
가동현황	기 종	점 검 전				점 검 후
	SO2
	CO
	NOx
	O3
	PM-10
	Calibrator
	기상장비
	Data Logger
구 분	SO2	CO	NOx			O3		PM-10
Sample 및 유 로 부
분 석 부 및 검 출 부
전 자 회 로 부
교 정
기 타
Sample장치			전 원 시 설
표준개스			실 내 온 도 (18∼30도 유지)
소요자재	품 명	규 격		수량	품 명		규 격		수량
비고	UPS 출력전압 : Analyzer 시료유량 : Modem 통신상태 :

<붙임 4>

수   시   점   검

측정소			MODEL
측정기			제조번호
장애일시			접수일시
조치일시			착수일시
점검 일자	고장내용		조치내용 및 결과	점검자 확인자
비고

<붙임5>

대기측정망 위탁관리기관의 기술인력 및 장비보유 기준

◦ 기술인력：행정구역(광역 지자체)내 5개 이하 측정소를 기준으로 4인 필요

- 고급기술자 1인, 중급기술자：2인, 초급기술자：1인

- 1개 측정소 추가마다 이동거리 등을 고려하여 기술인력 추가(0.5인/개소)

※ 엔지니어링산업 진흥법 시행령 [별표2] 기술자의 등급 및 자격기준 적용

◦ 시설․장비 기준

구분	장비명	규 격	대수	비 고
1	SO2	검출한계：0.1ppb 이하	1	대체 장비
2	CO	검출한계：0.05ppm 이하	1
3	NOX	검출한계：0.1ppb 이하	1
4	O3	검출한계：2ppb 이하	1
5	PM-10	검출한계：5㎍/㎥ 이하	1
6	HC	검출한계：0.05ppm 이하	1
7	Data Logger	CPU：PentiumⅡ200MHz 이상 Main Memory：128MB, HDD 40GB 이상	2
8	교정용 가스 희석장치	가스농도를 10% 간격 이하 희석할 수 있어야 한다	1
9	영점 표준가스 발생장치 (CO,SO2,NO,HC,NO2)	CO, NO：001ppm 이하, THC：0.02ppm 이하 H2O：10ppm 이하, CO2：1ppm 이하	1
10	교정용 표준가스(CO,SO2,NO,HC,NO2)	정확도 ±2% 이내	1	교정 및 점검용
11	표준필름(Film)	-	1
12	O3 Calibrator	주시험법에 의한 비교 검증이 가능한 것	1
13	기준 유량계	최소 눈금 0.1㎖/min 이하	1	점검용
14	직류 전압 공급장치	최대눈금：100mV 이상, 분해능：0.001mV 이하	1
15	전자저울	200g 이상 측정 가능하고, 최소눈금 0.1mg 이하	*1
16	자동기록 장치	분해능：10mV 이하	2
17	오실로스코프	최대 샘플링 주파수：200MHz 이상, 분해능：8bit 이상	*1
18	Universal Counter	-	*1
19	전압/전류 측정기	-	*1
20	Function Generator	-	*1
21	전류/전압측정기	분해능：0.01mV이하, 0.001mA 이하	*3
22	측정장비 수리실(17m2,사무실과 분리)	-	1
23	절연저항계	1kv 이상의 교류 전압을 1분 이상 가할 수 있는것	1

비고：1. 특정제작사의 장비만 관리할 경우 * 장비는 필요하지 않을 수 있음

2. 지자체에서 대체장비를 보유한 경우에는 위탁관리기관에서는 확보하지 않아도 됨