남구 수계 먹는물 수질연속자동측정장치[요꼬가와사] 유지관리(점검) 위탁용역

과  업  지  시  서

(2021년도)

포   항   시

맑은물사업본부

1. 과업명 : 남구 수계 먹는물 수질연속자동측정장치[요꼬가와사] 유지관리(점검) 위탁용역

2. 목적

- 남구 수계 정수장 6개소, 배수지 4개소, 급수관망 3개소에 정수처리 공정별로 설치 운영 중인 수질연속자동측정장치는 원수, 침전수 및 정수의 탁도, 잔류염소, 수소이온농도(pH), 관망수질을 실시간으로 측정하는 중요한 실시간 수돗물 연속자동계측장치로써,

- 본 과업의 목적은 먹는물 수질연속자동측정장치에 대하여 주기적, 전문적 유지관리 점검을 실시하여 수질연속자동측정장치를 최상의 측정 상태로 유지하고, 수질측정값의 정확성 및 신뢰성을 제고하여 깨끗하고 안전한 수돗물 생산이 가능토록 하여야 하는 것 임.

- 본 과업지시서는 포항시 맑은물사업본부 남구수계 정수장 6개소, 배수지 4개소, 급수관망 3개소에 설치 운영 중인 총 51대의 수질연속자동측정장치의 유지관리 점검에 대한 포항시 맑은물사업본부(이하 "가"라 한다)와 계약자(이하 "나"라 한다)와의 계약 조건 및 과업 규정을 성실히 수행하는데 있음.

3. 먹는물 수질연속자동측정장치 유지관리 점검 개요

가. 대상 정수장 및 배수지(정수장 6개소, 배수지 4개소, 급수관망 3개소)

- 유강정수장 : 포항시 남구 연일읍 자명로 38

- 제2수원지 : 포항시 남구 연일읍 새천년대로 109

- 택전정수장 : 포항시 남구 연일읍 원서길 87-27

- 공단정수장 : 포항시 남구 철강로 331

- 갈평정수장 : 포항시 남구 오천읍 기림로 1652

- 병포정수장 : 포항시 남구 구룡포읍 병포리 산2-1

- 제2수원지 배수지 : 포항시 남구 연일읍 유강리 산55-9

- 3공단배수지 : 포항시 남구 대송면 옥명리 526

- 4공단배수지 : 포항시 남구 오천읍 문덕리 1354-1

- 용산배수지 : 포항시 남구 오천읍 정몽주로 326

- 급수관망 : 제철, 양학동 주민센터, 도구가압장

나. 기간 : 착수일로부터 12월 말일

- 단, 관리용역기간 완료 후 "가"의 사정에 의해 차기년도 계약이 지연될 경우 "나"는 본   계약과 동일한 조건으로 차기년도 계약시까지 연장하여 용역을 수행할 수 있다.

다. 대상 먹는물 수질연속자동측정장치 : 총 51대(붙임 수질연속자동측정기 현황 참조)

4. 업체자격

가. 먹는물 수질연속자동측정장치는 수질을 연속적으로 극미량까지 측정하는 기기로서 전기,

전자, 화학 등으로 조합된 초정밀 분석기기 이므로, 아래와 같이 당해 수질연속자동측정기기

유지관리 점검 실적이 있는 업체이어야 함.

① 먹는물 수질연속자동측정기(탁도계, 잔류염소계, pH측정기) 유지관리 점검

실적 : 최근 5년간 500만원 이상

5. 과업내용

가. 유지관리

1) "나"는 "가"의 먹는물 수질연속자동측정장치를 항상 최적의 상태 및 정상적인 사용이 가능하도록 점검 및 정비를 하여야 한다.

2) "가"는 "나"에게 먹는물 수질연속자동측정장치의 가동상태가 최적의 상태인지 여부 판단을 의뢰 할 수 있으며, "나"는 "가"의 요청이 있을 시 즉시 진단 점검하여 "가"에게 구두보고후 서면으로 점검결과서등으로 제출하여야 한다.

3) 먹는물 수질연속자동측정장치에 장애가 발생한 경우 장애신고 접수 시각으로부터 24시간 이내에 당해 기기의 보수정비에 착수하고, 접수 시각으로부터 48시간 이내에 조치완료 하여야 한다.(단, 부득이 한 사정이 있을 경우 감독의 승인을 득하여야 한다.)

4) "나"는 먹는물 수질연속자동측정장치에 장애가 발생한 후 장애처리시간 이내에 응급복구가 가능하도록 필요한의 최소장비를 "가"의 지정된 장소에 비치하도록 하며, 그 외의 장비는 "나"가 상시 보유하고 있어야 한다.

5) "나"는 "가"의 수질연속자동측정장치에 장애가 발생하여 복구 시에는 장애 발생사유 및 복구

내역을 자세히 기록하여 서면으로 제출한다.

나. 먹는물 수질연속자동측정장치 점검

1) 점검 종류

관리구분	점검주기	점 검 내 용
정기점검	1회/월 이상	- 측정기기 가동상태 확인 - 영점/스팬 교정 - 소모품 점검 및 시약 교체 - 간단한 부분의 청소 및 교체 - 반응부 및 검출부 점검 - 기기성능 테스트(표준용액 등) - 교정 및 점검 - 기기 안전성 테스트(영점, 스팬 편차 등) - 측정 데이터의 평가
긴급점검	이상 발생시	- 고장 발견과 간단한 수리 - 원인규명과 수리 - 정상상태로 복구

2) 기기별 세부 점검 내용

구 분	원수 탁도계	정수/여과수 탁도계	잔류 염소계	pH계
cotrol unit 점검 및 보수	○	○	○	○
sample unit 점검 및 보수	○	○	○	○
lamp ass'y 점검 및 보수	○	○
signal condition 점검 및 보수	○	○	○	○
기기표준화 점검 및 보수	○	○	○	○
기기 setting 점검 및 보수	○	○	○	○
system 구조 점검 및 보수			○
sensor 점검 및 보수			○	○
detector 점검 및 보수	○	○
tube 점검 및 보수(교체)	○	○	○
sensor 세척 및 점검, 보수			○	○
v/v 점검 및 보수	○	○	○

3) "나"는 시스템의 운영을 최상의 상태로 유지하기 위하여 "가"의 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 상기와 같이 점검을 실시하며, 점검 시 발견된 모든 불량품을 즉시 교환 또는 수리하여야 한다.

가) 정기점검은 월 1회 이상 정기적으로 일요일 및 공휴일을 제외한 근무시간 중에 실시하되, "가"의 업무에 지장이 없도록 상호 긴밀한 협조 하에 실시하고 그 결과를 "가"에게 서면으로 제출한다.

단, 점검서식은 【붙임1】서식을 기본으로 하고, “나”는 먹는물 수질연속자동측정기기 점검 항목에 대한 체크리스트를 “가”와 상호 협의하여 작성한 후 점검한다.

나) 긴급 점검 및 보수 또는 장치의 성능상 수리를 요하는 경우에는  "가"의 요청에 의하여 "나"는 수시점검 및 정비보수를 실시하여야 한다.

4) "나"는 먹는물 수질연속자동측정기기에 대해 항상 최상의 상태를 유지하고 정상적으로 가동될 수 있도록 유지관리 점검을 실시하여야 하며, 긴급 시 "가"는 근무시간 이외에도 정비보수를 "나"에게 요청할 수 있다.

다. 세부과업 내용

1) 탁도계

가) 적정 수량의 예비부품과 시약을 “가”는 “나”에게 공급하여 장애 발생 시 신속히 교체하고, 정기적으로 검․교정 작업을 실시하여야 한다.

나) 램프, 디텍터 오염여부 및 상태 확인

다) 측정부 상태 확인 및 청소

라) 측정 데이터 전송값 확인

마) 유입 유출 배관 점검 및 노후관 교체

바) 시료수 유량 확인 및 조절

사) 측정기의 소모성 부품을 포함한 고장 부품 발생시 "가"는 해당 부품을 “나”에게 공급하고 “나"는 소모성 부품을 포함한 고장부품에 대해서는 무상처리하고, "나"는 고장 수리 후 일정기간(하자기간)내에 동일고장 발생 시 전액 "나"의 비용으로 부품을 교체하여야 한다.

2) 잔류염소계

가) 적정 수량의 예비부품과 시약을 “가”는 “나”에게 공급하여 장애 발생 시 신속히 교체하고, 정기적으로 검․교정 작업을 실시하여야 한다.

나) 측정부 Cell 상태 확인 및 청소

다) 시약 잔량 확인 및 보충, 교체

라) 교반자 작동상태 확인

마) 측정 데이터 전송값 확인

바) 유입, 유출 튜브 점검 및 보수, 교체

사) 측정기의 소모성 부품을 포함한 고장 부품 발생시 "가"는 해당 부품을 “나”에게 공급하고 “나"는 소모성 부품을 포함한 고장부품에 대해서는 무상처리하고, "나"는 고장수리 후 일정기간(하자기간)내에 동일고장 발생 시 전액 "나"의 비용으로 부품을 교체하여야 한다.

3) pH(수소이온농도) 측정기

가) 적정 수량의 예비부품과 시약[단 버퍼(pH4, pH7)는 제외]을 “가”는 “나”에게 공급하여 장애 발생 시 신속히 교체하고, 정기적으로 검․교정 작업(영점/스팬 교정/검량선/재현성/측정 데이터의 평가(수분석에 의한 Cross check))을 실시하여야 한다.

나) 센서 점검

- 센서의 오염 여부 확인 및 세정

- 센서 자동세척장치(초음파세척)를 점검하고 이상발생 시 교체

다) 측정기의 소모성 부품을 포함한 고장 부품 발생시 "가"는 해당 부품을 “나”에게 공급하고 “나"는 소모성 부품을 포함한 고장부품에 대해서는 무상처리하고, "나"는 고장수리 후 일정기간(하자기간)내에 동일고장 발생 시 전액 "나"의 비용으로 부품을 교체하여야 한다.

6. 먹는물 수질연속자동측정기기 유지관리 점검 인력

가. 수질연속자동측정기기 유지관리 점검 인력은 동 측정기에 대하여 유지관리 점검(취급) 실적이 있어야 하며, 24시간 비상연락이 가능하여야 한다.

나. 운영관리 요원이 중도 퇴사 또는 변경 시 3일 이내에 동일 기술보유 조건을 가진 자로 대체시키고, 변경사항을 "가"에게 서면으로 제출하여야 한다.

7. 지연배상금

가. “나”는 기한 내에 정기점검 및 긴급점검을 완료하지 못했을 경우 및 그 익일로부터 가산하여 매 지체일 일(1)일당 계약금액의 일천분의 이점오(2.5/1000)에 해당하는 지체상금을 “가”에게 즉시 현금으로 지불하여야 한다. 이 경우 “가”는 “나”에게 지불할 채무액에서 동 산정된 지체상금을 공제 할 수 있다.

나. 천재지변 또는 불가항력으로 불가피하게 점검 지연되어야 할 경우 “가”에게 점검완료 기한 칠(7)일전에 서면으로 통보하여 승인을 득하여야 한다.

8. 대금 청구 및 지급

“나”는 익월 초에 전 월분 유지관리 점검 실적서류와 청구서를 "가"에게 제출하며 "가"는 청구일로부터 14일 이내에 "나"에게 지불한다. 상호 협의하에 청구 기간을 변경할 수도 있다.

9. 유지관리 점검 착수 및 결과보고서 관리

가. 사업수행계획서, 기타 운영관리 수행 중 발생하는 각종 결과 보고서는 “가”에게 제출하여야 한다.

나. 제출할 계획서 및 보고서는 아래와 같으며, 항목 및 제출시기에 대해 “가”와 이견이 있을 경우 협의하여 결정한다.

구분	산 출 물 종 류	제출기한	비 고
착수	- 사업수행 계획서(월간, 연간) - 수질연속자동측정기 유지관리 점검 인력 현황(실적 포함)	계약 후 7일 이내	제출하기 전 “가”와 사전협의
유지관리 점검	- 정기점검 보고서 - 긴급점검보고서 - 기타 “가”의 요구자료	- 매월 - 발생시 - 요구시	자세한 사항은 계약체결 후 “가”와 “나” 간 상호 협의하여 결정

※ 사업수행 계획서 제출 시

- 연간계획서 작성 : 통상점검계획, 정기점검계획, 교정주기, 소모품 교환주기, 교육계획서

등을 상세히 기술

- 월간계획서 작성 : 정기점검내용, 소모품의 교체주기, 수질측정기기, 유지관리지침서

등을 기술

10.  해석 및 분쟁의 해결

본 과업지시서 상에 정하지 아니한 사항 또는 본 계약내용에 대하여 분쟁이 발생하였을 경우에는 포항시 맑은물사업본부와 계약자가 상호 협의하여 해결한다.

11.  준용규칙

본 계약서상에 명시하지 아니한 사항에 대하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한  법률 등 관련법규를 준용한다.

12.  계약의 취소

“나”는 계약 의무 불이행으로 인하여 먹는물 수질연속자동측정기기 유지관리 점검에 지장을 초래할 경우에는 지방자치단체의 계약에 관한 법률 등에 근거하여 “가”는 본 계약을 취소할 수

있다.

13.  기타사항

가. “나”는 본 계약과 관련하여 저작권, 사용권, 소유권, 특허권 등 제반권리에 대하여 업무수행 중이거나 완료 후에 분쟁이 발생되면 일체의 책임을 진다.

나. 운영관리와 관련하여 “나”의 과실로 인한 “가”의 손해 및 손실에 대해서는 “나”가 책임지고 변상하여야 한다.

다. “가”는 정수장 및 배수지 운영과 관련하여 용역기간 및 내용(과업량 및 금액) 등을 변경할 수 있으며 “나”는 이에 따라야 한다.

붙   임  1. 먹는물 수질연속자동측정기기 유지운영 관리기록부 1부.

2. 먹는물 수질연속자동측정장치 현황 1부.

【 붙임 1 】 (앞 쪽) 먹는물 수질연속자동측정기기 유지관리 점검 관리기록부
1. 측정장소명
2. 점검기기명		3. 점 검 일	년 월 일
4. 점검종별	□ 정기점검 □ 긴급점검	5. 점검자명

점 검 시 간 : 년 월 일 : ~ 년 월 일 :
조 치 시 간 : 년 월 일 : ~ 년 월 일 :
점 검 내 용
조치작업내용 (별지 □ 유 □ 무)
결 과 (□ 완료 □ 미완료)	교환부품 또는 사용 부품명	수량

(뒤 쪽)
현장사진